
                             2003版

      XMT/XMB－5000系列智能型数字仪表

智能数字显示控制变送仪 
 Intelligent Digital Transmitter/Controller

使   用  手  册
                     Operation Instruction
· 全电脑数字自动调校

· 全开放内部参数设定

· 万能分度号输入选择

· 双屏显示

· 模拟变送输出选择

· 多种控制模式选择

                            XMT/XMB5000

1.     功能特点和技术参数

1.1.    功能特点

· 采用单片机技术设计，结合自动冷端补偿，自动稳零及非线性处理技术，确保其在全量程测量精确性。

· 采用宽电源供电及字符人机操作界面，密码权限设置,输入信号故障指示以及输入输出可组态，方便用户使用和维护。

· 万能输入信号，通过改变跳线和软件设置可适用各种不同输入信号。
1.2.    技术参数

· 使用条件：环境温度：0～50℃ 

相对湿度：(90%      

· 电源电压：AC220V (10%（50～60HZ）

· 基本误差：0.5%F.S(1字       




显示分辨率：0.001,0.01,0.1,1

· 输入特性：电偶型：输入阻抗大于10M( 



电阻型：引线电阻要求0～5(，三线相等 

电压型：输入阻抗大于300k(           
电流型：输入阻抗250(
· 输出特性：继电器容量：3A/220VAC或3A/24VDC，阻性负载  48×96小表及96×96方表 0.5A/240VAC

· 电流型变送器输出负载阻抗：小于600( 

  电压型变送器输出负载阻抗：大于200K(
· 内部冷端补偿温度范围：0～50℃


· 变送器电源输出：电压24(10%VDC，最大电流50mA，可直接配接二线制无源变送器

· 功耗：(4W     

重量(0.5kg
· 外形与开孔：
	仪表外型
	外形尺寸
	开孔尺寸

	横型　160×80mm
	160×80×80mm
	152+1.00×76+0.74 mm

	竖型V 80×160mm
	80×160×80mm
	76+0.74×152+1.00 mm

	方型F  96×96mm
	96×96×110mm
	92+0.87×92+0.87 mm

	横型S  96×48mm
	96×48×110mm
	92+0.87×44+0.62 mm

	竖型SV 48×96mm
	48×96×110mm
	44+0.62×92+0.87 mm



2.仪表选型   

	型      谱
	说       明

	XMT/XMB
	
	数字显示控制/变送仪

	
	5
	
	分度号 量程可按键设定

	控制类型
	
	0
	
	不带控制报警

	
	
	1
	
	带二位控制或单限报警

	
	
	2
	
	带三位控制或双限报警

	
	
	3
	
	带四位控制或三限报警

	
	
	4
	
	带五位控制或四限报警（仅限于XMT5000）

	输入信号
类    型
	
	1
	
	适配热电偶

	
	
	2
	
	适配热电阻

	
	
	3
	
	适配霍尔变送器

	
	
	4
	
	适配远传压力表

	
	
	5
	
	适配直流0～10mA

	
	
	6
	
	适配直流4～20mA

	
	
	7
	
	适配直流0～5V

	
	
	8
	
	适配直流1～5V

	
	
	9
	
	用户特殊要求的分度号

	
	
	U
	
	万能分度号

	变送输出
类    型

	
	0
	
	无变送输出（仅限于XMT5000）

	
	
	5
	
	0～10mA 变送输出（仅限于XMB5000）

	
	
	6
	
	4～20mA 变送输出（仅限于XMB5000）

	
	
	7
	
	0～5V 变送输出（仅限于XMB5000）

	
	
	8
	
	1～5V 变送输出（仅限于XMB5000）

	
	
	9
	
	特殊规格变送输出（仅限于XMB5000）

	外形结构
类    型
	
	
	
	160×80mm横表

	
	
	V
	
	80×160mm竖表

	
	
	F
	
	96×96mm方表

	
	
	S
	
	96×48mm小横表

	
	
	SV
	
	48×96mm小竖表

	输出电源
类    型
	
	
	
	缺省为不带直流电源输出

	
	
	P
	
	带直流24VDC/30mA电源输出

	供电电源
类    型
	
	
	
	供电电源AC220V

	
	
	D
	
	供电电源DC24V（不适用S，SV型）

	通讯接口
类    型
	
	
	不带通讯接口

	
	
	RS232
	RS232隔离通讯接口

	
	
	RS485
	RS485隔离通讯接口

	
	
	PRN
	串/并行标准打印接口

	
	
	MODEM
	MODEM隔离接口


3. 分度号变更

3.1. 分度号选择表

· 线性分度号选择表（分度号设置见量程设置）

	分度号名称
	屏幕显示
	分辨率
	测量范围
	配用传感器
	输入板跳线设置见3.2

	标准信号输入线性显示
	比例线性
	0-10
	10(A
	-1999～9999
	各类变送器0-10mA
	

	
	比例线性
	4-20
	10(A
	-1999～9999
	各类变送器4-20mA
	

	
	比例线性
	0-5V
	1mV
	-1999～9999
	各类变送器0-5V
	

	
	比例线性
	1-5V
	 1mV
	-1999～9999
	各类变送器1-5V
	

	非标信号输入线性显示
	0-100
	 1mV
	-1999～9999
	非标线性输入信号（>60mV）
	


· 电阻分度号选择表（分度号设置见量程设置）

	分度号名称
	屏幕显示
	分辨率
	测量范围
	配用传感器
	输入板

跳线

设置见

3.2

	Pt100
	P100
	  1℃
	-200～600℃
	铂热电阻R0=100(
	

	Pt100.0
	P100.
	0.1℃
	-200.0～200.0℃
	铂热电阻R0=100.0(
	

	Pt10
	PT10
	  1℃
	-200～850℃
	铂热电阻R0=10(
	

	Cu100
	C100
	0.1℃
	-50.0～150.0℃
	铜热电阻R0=100(
	

	Cu50
	Cu50
	0.1℃
	-50.0～150.0℃
	铜热电阻R0=50(
	

	30～350(
	3-35
	0.1(
	用户设定
	远传压力表30-350(
	

	  BA1
	   bA1
	 1℃
	-200～650℃
	铂热电阻R0=46(
	

	BA2
	   bA2
	1℃
	-200～650℃
	铂热电阻R0=100(
	


· 电偶分度号选择表（分度号设置见量程设置）
	分度号名称
	屏幕显示
	分辨率
	测量范围
	配用传感器
	输入板

跳线

设置

见3.2

	B
	b
	  1℃
	700～1800℃
	铂铑30-铂铑6热电偶
	

	R
	r
	  1℃
	0～1760℃
	铂铑13-铂热电偶
	

	S
	S
	  1℃
	0～1600℃
	铂铑10-铂热电偶
	

	N
	n
	  1℃
	0～1400℃
	镍铬铁-镍硅热电偶
	

	K
	K
	  1℃
	0～1300℃
	镍铬-镍硅热电偶
	

	E
	E
	  1℃
	0～800℃
	镍铬-铜镍热电偶
	

	J
	J
	  1℃
	0～600℃
	镍铬-铜镍热电偶
	

	T
	T
	  1℃
	-200～400℃
	铜-铜镍合金热电偶
	

	非标准毫伏信号 
	0-60
	0.01 mV
	-1999 ～9999
	0～ 60mV之间任意线性输入信号
	


[image: image1.wmf]5

6

7

1

2

3

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

ÊäÈëµØ

TC+  mA+ 

NO

µÚÒ»±¨¾¯

AL1

µç Ô´

AC220V

4

15

16

24

NO

µÚ¶þ±¨¾¯

AL2

£«24V

±äËÍÊä³ö

+

-

XMB5000F

 mV+  V+

3.2.  输入板跳线设置图

3.3非标传感器的适配
· 根据不同的输入传感器，按以下方法设置分度号和输入板跳线（详见量程设置）。
· 电阻信号输入时，分度号设为3-350，输入板跳线同电阻信号输入型；0～60mV信号输入时，分度号选为0-60，输入板跳线同电偶信号输入型；电压或>60mV信号输入时，分度号选为 0-100，输入板跳线同电压信号输入型；电流信号输入时，分度号选为 0-100，输入板跳线同电流信号输入型。

· 先将量程迁移菜单中量程迁移值设为出厂值；读出此时仪表显示值与实际输入工程量对应关系。

· 从仪表显示值与实际工程量对应关系中取出两个不相同的点，通过量程迁移菜单输入仪表，即可正常使用。

4.     安装接线

4.1.    XMT\XMB（160×80×80mm， 80×160×80mm）系列横竖表接线图

[image: image2.wmf]1

2

3

4

ON    

DIP

1

2

3

4

ON    

DIP

1

2

3

4

ON    

DIP

1

2

3

4

ON    

DIP

ÊäÈëÐÅºÅ

Ìø

Ïß

Æ÷

Ê¾

Òâ

Í¼

µçÅ¼TC

µç×èRTD

µçÁ÷mA

µçÑ¹V


[image: image3.wmf]¹¤×÷Ì¬

SET

L.dSP

L.dSP

AL1/AL2/AL3/AL4/T/OUT

S

¸½ÆÁÏÔÊ¾

¸½ÆÁÏÔÊ¾ÉèÖÃ

S

SET

ALAr.

S

±¨¾¯ÉèÖÃ²Ëµ¥

¹¤×÷Ì¬

SET

LocK

LocK

ALL / SEt

S

ÃÜÂë²Ù×÷²Ëµ¥

ÉÏËø³É¹¦

unLc

xxxx

¿ªËøÂëÉèÖÃ

S

SE.P.

rAng

Á¿³ÌÉèÖÃ²Ëµ¥

ÒÑËø

S

S

ÉÏËø¼¶±ðÑ¡Ôñ

LocK

xxxx

ÉÏËøÂëÉèÖÃ

½âËøÊ§°Ü

¿ªËø³É¹¦

Î´Ëø

SET

r.Ang

S.tP.

K/E/...P100/4-20/

S

Á¿³ÌÉèÖÃ²Ëµ¥

·Ö¶ÈºÅÑ¡Ôñ

rg.FS

XXXX

out

0-10/4-20/.../pun

S

Á¿³ÌÉÏÏÞÉèÖÃ

±äËÍÊä³öÉèÖÃ

S

Á¿³ÌÏÂÏÞÉèÖÃ

S

poLn

0000

Ð¡ÊýµãÎ»ÖÃ

S

S

rg.00

XXXX

SET

CAL.

CAL.

yES/no

S

In.00

xxxx

In.FS

xxxx

S

Ð£Õý²Ù×÷²Ëµ¥

ÊäÈëÂú¶ÈÐ£Õý

È¡ÏûÐ£Õý²Ù×÷

S

no

ou.00

xxxx

Êä³öÁãµãÐ£Õý

S

S

S

t0

xx

ÊÒÎÂÐ£Õý

ou.FS

xxxx

Êä³öÂú¶ÈÐ£Õý

t0

out

S

CAL.

In/OUt/t0

Ð£ÕýÀàÐÍÑ¡Ôñ

yES

in

S

Ð£Õý²Ù×÷Ñ¡Ôñ

ÊäÈëÁãµãÐ£Õý

SET

CoL.t

CoL.t

yES/no

S

ÈÈµçÅ¼È¥Àä¶Ë

Àä¶Ë²¹³¥ÉèÖÃ

¹¤×÷Ì¬

S

SET

Corr

old.1

XXXX

S

Á¿³ÌÇ¨ÒÆ

ÐÞÕýÇ°´íÎóÖµ1

S

nEU.2

XXXX

S

S

nEU.1

XXXX

S

S

old.2

XXXX

²¹³¥²Ëµ¥

ÐÞÕýºóÕýÈ·Öµ1

ÐÞÕýÇ°´íÎóÖµ2

ÐÞÕýºóÕýÈ·Öµ2

SET

End

XMT-5000ÏµÁÐÖÇÄÜÏÔÊ¾¿ØÖÆ±äËÍÒÇÆ÷²ÎÊýÉèÖÃ¿òÍ¼

S

ALr.1

XXXX

HY.1

xxxx

ALr.1

LO.FL/HI.FL

S

S

ALr.2

XXXX

S

HY.2

xxxx

ALT.2

LO.FL/HI.FL

S

S

±¨¾¯1ÉèÖÃ

±¨¾¯1»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯1×´Ì¬ÉèÖÃ

±¨¾¯2ÉèÖÃ

±¨¾¯2»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯2×´Ì¬ÉèÖÃ

S

SEC1

XXXX

S

ÑÓÊ±1Ê±¼äÉèÖÃ

SEC2

xxxx

S

ÑÓÊ±2Ê±¼äÉèÖÃ

ALr.3

XXXX

S

HY.3

XXXX

ALr.3

LO.FL/HI.FL

S

S

ALr.4

XXXX

S

HY.2

XXXX

ALr.4

LO.FL/HI.FL

S

S

±¨¾¯3ÉèÖÃ

±¨¾¯3»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯3±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

±¨¾¯4ÉèÖÃ

±¨¾¯4»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯4±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

S

ËÄÎ»»ò¶àÎ»¿ØÖÆÒÇ±í

ÉèÖÃ²Ëµ¥

ÉèÖÃ²Ëµ¥

Îó²îÐÞÕý

4.2.   XMT/XMB5000（96×96×110mm）系列方表接线图 

[image: image4.wmf]5

6

7

1

2

3

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

ÊäÈëµØ

TC+  mA+  mV+

NO

µÚÒ»±¨¾¯

AL1

NO

µÚÈý±¨¾¯

AL3

µç Ô´

AC220V

4

15

16

24

NO

µÚËÄ±¨¾¯

AL4

NO

µÚ¶þ±¨¾¯

AL2

£«24V

XMT5410F


4.3.   常用变送器输入接线图

[image: image5.wmf]5

6

7

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

22

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

XMT5000/XMB5000

À¡µçÊä³ö

DC24V

+

-

±äËÍÊä³ö

mA/V

+

-

NO

µÚÒ»±¨¾¯

AL1

NO

µÚ¶þ±¨¾¯

AL2

µç Ô´

AC220V

NO

NO

µÚÈý±¨¾¯

AL3

µÚËÄ±¨¾¯

AL4

ÊäÈëµØ

×¢Òâ£ºÀ¡µç24VÓëÊäÈë¶Ë¹²µØ,½ö¹©½ÓÊäÈë±äËÍÆ÷ÓÃ

TC+ 

TC£­

mA/V in+

RTD

GND


4.4.    注意事项
· 仪表引线不宜与动力电缆并行走线，信号线宜用屏蔽线，独立走线且屏蔽接地，可减少现场干扰

· 仪表电源不宜取至动力电源，宜使用独立电源，最好使用净化电源
· 仪表接线如果与以上接线图有出入，以仪表机尾接线图为准。

5. 显示和操作说明

5.1.   面板显示信息说明
· 面板按键：减值键（▽）用于修改设置参数；增值键（△）用于修改设置参数；功能键（SET）用于确认设置参数。

· 面板字符：过程值（PV）；设定值（SV或AL1）；输出值（MV）；报警1（ALR.1）指示灯（AL1）；报警2（ALR.2）指示灯（AL2）；报警3（ALR.3）指示灯（AL3）；报警4（ALR.4）指示灯（AL4）。

· 面板上显示屏：工作状态下上屏显示输入工程量或输入信号故障状态；参数设置状态下显示参数值或选项。

· 面板下显示屏：工作状态下下屏显示5.2.3附屏设置内容；参数设置状态下显示参数提示信息。 
5.2.  参数设定操作详细说明

注意事项：
· 进入设置菜单，停止操作约40秒自动返回工作态；如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能
· 符号说明：图中▽，S，△分别代表仪表面板上▽，SET，△键，方框中符号为仪表LED显示符号
5.2.1.  密码操作

· [image: image6.wmf]Á½ÏßÖÆ

±äËÍÆ÷

6

2

ÊäÈëµØ

15

16

À¡µçÊä³ö

DC24V

+

-

+24VDC

mA+

ÊäÈë½ÓÏßÍ¼1

£¨160¡Á80£©

密码操作框图
· 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁。
· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认。

· 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认。
· 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认。

5.2.2.  报警设置

· [image: image7.wmf]ËÄÏßÖÆ

±äËÍÆ÷

6

2

ÊäÈëµØ

15

16

À¡µçÊä³ö

DC24V

+

-

+24VDC

mA+

ÊäÈë½ÓÏßÍ¼2

µçÔ´µØ

£¨160¡Á80£©

报警设置框图
· 报警3和报警4必须订货指明，否则只提供报警1和报警2设置菜单。

· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.（如不出现请开锁），按SET键确认

· 当下屏显示ALr.1时，按(或(键输入报警1报警值（出厂设置为1000），按SET键确认。

· 当下屏显示ALr.2时，按(或(键输入报警2报警值（出厂设置为300），按SET键确认。

· 报警3，报警4报警参数设置输入同上。

5.2.3.  附屏设置

· [image: image8.wmf]ËÄÏßÖÆ

±äËÍÆ÷

6

7

ÊäÈëµØ

4

5

À¡µçÊä³ö

+

+24VDC

mA+

ÊäÈë½ÓÏßÍ¼4

£¨96¡Á96£©

µçÔ´µØ

附屏设置框图

· 附屏设置用于选择仪表在工作态下其附屏显示的内容。

· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“L.DSP”（如不出现请开锁），按SET键确认。

· 此时下屏显示L.DSP，按(或(键选择上屏显示Alr.1（显示报警1报警值）或Alr.2（显示报警2报警值）或Alr.3（显示报警3报警值）或Alr.4（显示报警4报警值）或OUT（显示模拟输出值）或T（环境温度值），按SET键确认。
· 附屏设置为仪表上电时附屏显示内容，在实际工作中附屏显示的内容可通过按(键来改变。

5.2.4.  量程设置

· [image: image9.wmf]Á½ÏßÖÆ

±äËÍÆ÷

6

7

ÊäÈëµØ

4

5

À¡µçÊä³ö

+

+24VDC

mA+

ÊäÈë½ÓÏßÍ¼3

£¨96¡Á96£©

量程设置框图

· 量程设置必须与输入信号一致，且必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“rAng”（如不出现请开锁），按SET键确认。此时下屏显示S.TP.，按(或(键选择所需分度号（分度表请见3.1，），按SET键确认。

· 当下屏显示Poln，按(或(键移动小数点位置，按SET键确认 。

· 当下屏显示rg.00，按(或(键输入量程下限值，按SET键确认。

· 当下屏显示rg.FS，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。
· 当下屏显示out，按(或(键选择变送输出模式（仅对变送仪表有效，此时上屏显示模拟输出方式0-10（0-10mA输出）或4-20（4-20mA输出）或0-5V（0-5V输出）或1-5V（1-5V输出）），按SET键确认。
· 仅XMB5000仪表有模拟输出设置。

5.2.5.  热电偶冷端补偿去除操作

· [image: image10.wmf]SET

ALAr.

ALr.1

XXXX

S

HY.1

XXXX

ALr.1

LO.FL/HI.FL

S

S

ALr.2

XXXX

S

HY.2

XXXX

ALT.2

LO.FL/HI.FL

S

S

±¨¾¯ÉèÖÃÈë¿Ú

±¨¾¯1ÉèÖÃ

±¨¾¯1»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯1±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

ÍË³ö±¨¾¯ÉèÖÃ

±¨¾¯2ÉèÖÃ

±¨¾¯2»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯2±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

S

¹¤×÷Ì¬

SEC1

XXXX

S

±¨¾¯1ÑÓÊ±Ê±¼äÉèÖÃ

SEC2

XXXX

S

±¨¾¯2ÑÓÊ±Ê±¼äÉèÖÃ

ALr.3

XXXX

S

HY.3

XXXX

ALr.3

LO.FL/HI.FL

S

S

ALr.4

XXXX

S

HY.2

XXXX

ALr.4

LO.FL/HI.FL

S

S

±¨¾¯3ÉèÖÃ

±¨¾¯3»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯3±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

±¨¾¯4ÉèÖÃ

±¨¾¯4»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯4±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

S

ËÄÎ»»ò¶àÎ»¿ØÖÆÒÇ±í

热电偶冷端补偿去除操作框图

· 仅热电偶有冷端补偿，补偿范围0～50℃，停电后再上电自动恢复冷端补偿。
· 工作态SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示coL.T（如不出现请开锁见6.2.2），按SET键确认。

5.2.6.  量程迁移设置

· [image: image11.wmf]SET

LocK

LocK

ALL / SEt

S

ÃÜÂë²Ù×÷Èë¿Ú

¹¤×÷Ì¬

ÉÏËø³É¹¦

unLc

xxxx

¿ªËøÂëÉèÖÃ

S

SET

rAng

Á¿³ÌÉèÖÃ²Ëµ¥

ÒÑËø

S

S

ÉÏËø¼¶±ðÑ¡Ôñ

LocK

xxxx

ÉÏËøÂëÉèÖÃ

½âËøÊ§°Ü

¿ªËø³É¹¦

Î´Ëø

量程迁移设置框图

· 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除。
· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示corr（如不出现请开锁见6.2.2），按SET键确认。

· 当下屏显示old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。
· 当下屏显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。
· 当下屏显示Old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。
· 当下屏显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。
· 量程迁移设置，首先将OLD.1，NEU.1，OLD.2，NEU.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值；

· 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好。
5.2.7 校正操作
· 校正操作框图

[image: image12.wmf]SET

L.dSP

L.dSP

AL1/AL2/AL3/AL4/T

S

¸½ÆÁÏÔÊ¾ÉèÖÃÈë¿Ú

¸½ÆÁÏÔÊ¾ÉèÖÃ

S

×Ô¶¯¹¤×÷Ì¬

¹¤×÷Ì¬

S

¹¤×÷Ì¬


· 校正操作必须有输入基准源，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。
· 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

· 工作态按 SET 键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

· 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，按SET键确认。
· 当选择no，取消校正操作。

· 当选择Yes，按(或(键选择校正菜单In（校正输入）或T0（校正环境温度）或OUT（校正输出），按SET键确认。
· 当选择In，此时下屏显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电偶信号0.00mV，电阻信号100.00Ω，电流电压信号4.00mA，）,上屏显示为：电偶校正显示”00.mv”,电阻校正显示“100n”，电流电压校正显示“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电偶信号60.00mV，电阻信号350.00Ω，电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为：电偶校正显示”60.mv”,电阻校正显示“350n”，电流校正显示“20m A”，稳定10秒后，按 SET 键确认；

· 当选择T0，此时下屏显示T0，按(或(键输入当时环境温度，稳定10秒后，按SET键确认。

· 当选择OUT，此时下屏显示OUT.0，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

6． 常见故障和质保

6.1.  常见故障处理
	　故 障 现 象
	故 障 原 因
	处  理  方  法

	仪表通电不亮
	供电电源未接入
	正确接入仪表电源（见安装与接线）

	
	接触不良
	取出表芯确认弹片接触是否良好

	
	仪表运输损坏
	请与供货方联系

	LED 屏

显  示
	brok
	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号（见量程设置）

	
	
	输入信号太大
	调节输入信号保证在仪表测量范围内

	
	
	信号断线
	正确接入信号线（见安装与接线）

	
	  H.OFL
	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号（见量程设置）

	
	
	输入信号过大
	调节输入信号保证在仪表测量范围内

	
	
	仪表标定错误
	选择正确标定信号重新标定（见校正操作）

	LED 屏

显  示
	L.OFL
	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号（见量程设置）

	
	
	输入信号过小
	调节输入信号保证在仪表测量范围内

	
	
	仪表标定错误
	选择正确标定信号重新标定（见校正操作）

	测量值不正确

	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号（见量程设置）

	
	显示修正设置错
	设回出厂值（见量程迁移设置）

	
	信号线连接错
	正确接入信号线（见安装与接线）

	
	表型选择错
	请与供货方联系

	无法进入相应菜单
	对应参数已上锁
	请先开锁（见密码操作）

	无法开锁
	无此功能
	请与供货方联系

	
	开锁码丢失
	请与供货方联系

	显示突然跳变
	后级接触器火花影响
	交流电路接阻容火花吸收器

	电源板烧坏
	布线不规范
	直流电路接反向续流二极管

	
	
	信号线和动力线走线分开

信号线加屏避，屏避接地

	
	电源干扰
	仪表电源与动力电源分开

远离可控硅，变频器等动力设备

加净化电源

	
	电源线接错
	检查电源接线

	继电器误动作
	电源品质恶劣
	另接电源线；加净化电源

	
	后级接触器火花影响
	交流电路接阻容火花吸收器

直流电路接反向续流二极管


6.2     严重现场干扰的处理

当现场干扰严重，并且表中各种处理方法均无效时，请另购本公司的PWCLN5000电源净化低通滤波器串接于

    仪表输入电源入口处和继电器引线出口处。

6.3     质保

· 在正常情况下，仪表无需特别维护，请注意防潮、防尘。

· 因产品质量问题引起的故障，在出厂18个月内实行免费维修。

· 使用手册一本。
**************************************************************************************

武汉市精达仪表厂　　　　地址：硚口区古田二路南泥湾大道37号
汇丰企业总部1号楼A座6楼
       　　　　　　　　　　　　　　电话：027-82638412    传真：027-82603025

                                     手机：13607185558   网址：www.kingdar.cn

                                     Email：kingdar@kingdar.cn
[image: image13.wmf]SET

r.Ang

S.tP.

K/E/...P100/4-20/

S

Á¿³ÌÉèÖÃÈë¿Ú

·Ö¶ÈºÅÑ¡Ôñ

S

×Ô¶¯¹¤×÷Ì¬

¹¤×÷Ì¬

rg.FS

XXXX

out

0-10/4-20/.../1-5V

S

Á¿³ÌÉÏÏÞÉèÖÃ

±äËÍÊä³öÉèÖÃ

S

Á¿³ÌÏÂÏÞÉèÖÃ

S

¹¤×÷Ì¬

poLn

0000

Ð¡ÊýµãÎ»ÖÃ

S

S

rg.00

XXXX


1











































































































































































































1
















































































1





1





1





1





1





1





1





1





1





1





1





1





1





1





JP5





输入信号





电偶TC





电阻RTD





电流m A





JP4





JP3





JP6





电压V





跳


线


器


示


意


图





短路环位置示意图





1





JP4





JP5





JP3





JP6





输入板跳线器


位置示意图









[image: image14.wmf]SET

CoL.t

CoL.t

yES/no

S

ÈÈµçÅ¼È¥Àä¶Ë²¹³¥Èë¿Ú

Àä¶Ë²¹³¥ÉèÖÃ

S

×Ô¶¯¹¤×÷Ì¬

¹¤×÷Ì¬

S

¹¤×÷Ì¬

[image: image15.wmf]SET

Corr

old.1

XXXX

S

Á¿³ÌÇ¨ÒÆÉèÖÃÈë¿Ú

ÐÞÕýÇ°´íÎóÖµ1

S

×Ô¶¯¹¤×÷Ì¬

¹¤×÷Ì¬

nEU.2

xxxx

S

S

¹¤×÷Ì¬

nEU.1

xxxx

S

S

old.2

xxxx

ÐÞÕýºóÕýÈ·Öµ1

ÐÞÕýÇ°´íÎóÖµ2

ÐÞÕýºóÕýÈ·Öµ2

[image: image16.wmf]SET

CAL.

CAL.

yES/no

S

In.00

XXXX

In.FS

XXXX

S

Ð£Õý²Ù×÷Èë¿Ú

ÊäÈëÂú¶ÈÐ£Õý

¹¤×÷Ì¬

È¡ÏûÐ£Õý²Ù×÷

S

no

ou.00

XXXX

Êä³öÁãµãÐ£Õý

S

S

S

t0

XX

ÊÒÎÂÐ£Õý

ou.FS

XXXX

Êä³öÂú¶ÈÐ£Õý

t0

out

S

CAL.

In/OUt/t0

Ð£ÕýÀàÐÍÑ¡Ôñ

yES

in

S

Ð£Õý²Ù×÷Ñ¡Ôñ

ÊäÈëÁãµãÐ£Õý

